超低温冰箱招标技术要求

1. 立式，容积：不小于 651L； 

2. 压缩机:2台1.25 HP国际品牌工业级高效压缩机;杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC,阻燃

3. 工作温度:-50℃∽-86℃

4. 工作电压:208-240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器

5. 具有Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行

6. 配置两台冷凝风扇智能开停，高效节能

7. 重型冷轧钢箱体结构，粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；镀锌钢内壁，可选配不锈钢内壁，便于清洗耐腐蚀；3块可调节高度的不锈钢搁板

8. 不易变形的工业级门铰链，确保良好的密封性

9. 标配内门，减少冷气丢失

10. ▲不小于127mm厚原位成型无氟聚亚胺酯绝热层，不小于114mm门厚，减少热量传递，防止冷凝物形成

11. 三联点式门密封条，提供极佳的保温性能

12. 控制面板高度齐眼线，所有信息一目了然

13. ▲符合人体工程学的单手操作可锁定门把手，并可同时增加一挂锁，提高安全性

14. 标配1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器

15. 标配4-20mA, RS-485 以及干触点数据输出端口，方便远程监控

16. 温度探头位于冰箱底部，确保腔体内所有样品都能达到设定温度

17. 冷凝器面积为305mm X 457mm， 确保最佳降温效果
18. 配置冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能

19. ▲ 具有真空减压口设计，方便箱门快速二次开启

20. 全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供九种报警提示: 过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏

21. 重型脚轮，方便移动和固定冰箱

22. 冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，保证运行安静

23. 后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时

24. 可以选配液态CO2或LN2后备制冷系统，在断电时使冰箱内温度保持在-67°C以下（LN2系统可维持在-80°C以下）

25. ▲可选配6英寸(15.2cm)图表温度记录仪，连续记录七天温度，符合验证和法规要求

26. ▲整机零部件及人工3年保修；箱体保温结构终身保修

27. 符合CE认证
28．具有样品管理系统
29. 配置：主机一台，搁板三块，样品架，冻存盒全套，名牌电脑一台，低温打印机一台，扫描枪一把，样品管理软件一套。
