附件：

电子结肠镜配置技术要求

总体要求：

▲一、必须能够与科室现有的4450主机配套使用。

二、国际知名品牌。

三、在广东地区拥有厂家开设的维修站，专门负责内镜维修。

1、设备配置：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子结肠镜 | 1条 |

2、技术参数要求

一）、电子结肠镜

▲一、图像采集设备：彩色CCD，提供高清晰的图像；

▲二、圆型图像：具有即时切换画面大小的功能，可适应不同需要及观察习惯；

（1）插入性能：镜身弹性适中，具渐软结构，插入管表面光滑。

（2）操作性能：操作旋转及送水、送气灵活。

（3）清洗、消毒功能：具有送水送气管道独立冲洗、消毒功能。

（4）观察方向：直视

（5）视野角：140°。

（6）观察距离：3-100mm。

▲（7）头端部直径：12.8mm；弯曲部直径：12.8mm；钳道内径：3.8 mm。

（8）弯曲角度：上下≥180度、左右≥160度

（9）有效长度：1330mm。

（10）全长：1630mm。

备注：打“▲”号的为重要参数。