## 5月9日
2012年5月9日设备采购小组会议讨论项目
一、购置项目
编号 | 设备名称 | 数量 | 使用科室 | 预算金额（元） | 1.公司/厂家/价格（单价元） | 2.公司/厂家/价格（单价元） | 3.公司/厂家/价格（单价元） | 讨论结果
1 | 生物震动感觉阀值检查仪 | 1 | 鹤洞分院 | 60000 | 爱利拓/北京蓝讯时代/55000 | 广荣/美国Neurotron/350000
2 | 干涉波治疗仪 | 1 | 康复理疗科 | 95000 | 一康/日本MINATO SK-9SDX/95000 | 兴汇/天津唐邦/128000
3 | 口腔综合治疗台 | 1 | 口腔科 | 175000 | 和茂//芬兰普兰梅卡/175000 | 康利安/德国kava Unik/210000
4 | 牙片机+X线口内影像系统 | 1 | 口腔科 | 180000 | 和茂//芬兰普兰梅卡/180000 | 赛诺/美国Gendex/187000
5 | 电动床及配套床头柜、餐桌 | 4 | 综合病科（8楼） | 152000 | 通域/八乐梦CA-39A/140000 | 仲景/芬兰Merivaara ADATTO 9480/232000
6 | 骨质疏松治疗仪 | 1 | 综合病科（门诊） | 98000 | 爱利拓/美国JUVENT1000/95000/台 | 众利园/天津希统XT2000B/115000
7 | SCD压力系统 | 1 | 关节外科 | 63000 | 广诚杰/柯惠SCD EXPRESS/58000 | 杰晟/泰科SCD EXPRESS/58500
8 | 前列腺穿刺引导探头 | 1 | 泌尿外科 | 160000 | 广州洪康/BK8808e/160000
9 | 手术动力装置 | 1 | 神经外科 | 198000 | 钻诚/重庆西山DK-N-33A/198000 | 盈安/江西现代/KSR-1/215000
10 | 中档呼吸机 | 1 | 呼吸内科 | 190000 | 江西鑫域/瑞士拉斐尔/190000 | 爱亿纳/MAQUET Servo-s/198000
11 | 全自动内窥镜消毒灭菌器 | 1 | 妇产科 | 85000 | 大琦/樱井SY-600-I/85000 | 科睿/汇日WAYWIN-2000/115000
12 | 内镜消毒系统 | 1 | 中心ICU | 200000 | 方展/英国Tristel/190000 | 大琦/樱井SY-600-I/85000 | 大琦/樱井SY-600-I/85000
13 | 医用仪器内部结构消毒机 | 1 | 中心ICU | 90000 | 殷康/天津卓晶/90000
14 | 亚低温治疗仪 | 2 | 中心ICU | 60000 | 和佳/珠海和佳/59600 | 洋宇/北京恒邦AII/196000
15 | 除颤起搏监护仪 | 1 | 中心ICU | 180000 | 洋宇/美国ZOLL/175000 | 铭翰/飞利浦M3536A/168000 | 厚业/美敦力LP20/150500
16 | 血氧血红蛋白测量仪 | 1 | 中心ICU | 140000 | 亿和/美国Masimo/170000
二、立项项目
编号 | 设备名称 | 数量 | 预算金额 | 申请科室 | 申请人 | 申购原因
1 | 超声骨刀 | 1 | 150000 | 口腔科 | 吕渭莉 | 新购
| 医用多功能翻身充气床垫 | 1 | 120000 | 中心ICU | 刘继云 | 增购
2 | 实时动态胰岛素泵 | 1 | 98000 | 综合病科（九楼） | 楼慧玲 | 新购
4 | 台式蒸汽消毒机 | 1 | 65000 | 眼科 | 杨为中 | 更新
5 | 数字化裂隙灯眼前段分析系统 | 1 | 98000 | 眼科 | 杨为中 | 新购
6 | 多普勒胎儿监护仪 | 6 | 180000 | 妇产科 | 康佳丽 | 更新
7 | 除颤监护仪 | 1 | 70000 | 急诊 | 卢建华 | 更新
3 | 动静脉脉冲系统 | 1 | 80000 | 创伤骨科 | 张光明 | 更新
8 | 糖尿病足筛查箱 | 1 | 70000 | 内分泌内科 | 陈定宇 | 新购
9 | 多功能超声清创治疗机 | 1 | 98500 | 内分泌内科 | 陈定宇 | 新购
10 | 光纤激光治疗机 | 1 | 98000 | 儿科 | 于力 | 新购
委员签名:

## 2014年11月
2015年第1季度设备
编号 | 设备名称 | 购置数量 | 技术参数、配置要求 | 使用科室
1 | 台式高速离心机 | 1 |  | 血液科实验室
2 | 电子阴道镜数码成像系统 | 1 | 1. 整机要求: 1.1投标产品镜头和工作站同时在国内组合注册，且必须是同一个产品名称通过SFDA注册，不接受镜头或工作站单独注册产品或组合投标，提供注册证及注册登记表证明其符合要求。 ▲1.2投标产品必须具有联网功能且能组成阴道镜网络，并在国内有不少于5家省级医院实际联网装机用户，提供服务器所在医院用户名单及联系方式核实。 ▲1.3集成式多功能一体化台车，支承显示器多角度调节，可集成放置医疗操作相关物品及LEEP刀、吸烟机等设备，需提供证明其功能的SFDA注册检测报告证明其符合要求。 2. 成像系统技术要求 2.1 采用SONY成像系统模块，镜头水平分辨率≥550线，具备放大、缩小、放大倍数及计时显示、绿光、光斑减影、聚焦、图像冻结功能，并能通过镜头按键切换实现其功能，需提供证明其功能的SFDA注册检测报告证明其符合要求。 2.2 由镜头按键控制图像的放大、缩小及计时功能，不仅可在观察图像时显示放大倍数及计时时间，而且可在采集的图像及打印报告上标记放大倍数及计时时间。提供可证明其功能的图文报告样本证明其符合要求。 2.3 镜头光源为环形双圈LED光源，光源寿命：≥50000小时。 2.4由镜头按键控制放大倍数调节，放大倍数不少于3-50倍且放大级数为48级，图像几何失真度不超过3%, 需提供证明其功能的SFDA注册检测报告证明其符合要求。 2.5 自动聚焦工作距离200～300㎜，视野范围Φ6mm～60mm, 景深范围50mm～220mm,具有自动白平衡调节功能；工作距离=300mm时，光源照度≥2000Lux。 2.6 图像输出方式：S-Video方式和Video输出，支持NTSC或PAL制式，需提供证明其功能的SFDA注册检测报告证明其符合要求。 2.7 需具备手动、自动及手动定位聚焦三种聚焦方式，且通过镜头按键控制，提供证明其功能的SFDA注册检测报告证明其符合要求。 2.8 需具备白光、暗光、光斑减影、绿色滤光四种工作模式，具有三级光斑减影和三级绿色滤光功能，且通过镜头按键控制，需提供证明其功能的SFDA注册检测报告证明其符合要求。 2.9 配置摇臂立式支架，高度可调范围≥300mm,横臂旋转角度≥30°，升降摇臂旋转角度≥285°，需提供证明其功能的SFDA注册检测报告证明其符合要求。 3. 工作站系统性能要求 ▲3.1具有宽屏观察功能, 提供相关文件证明其符合要求。 3.2具有宽屏采图、定时自动图像采集、视频采集过程中采图功能，提供相关文件证明其符合要求； 3.3具有检查及手术录像和录像回放功能。 3.4具有图像采集质量评估功能， 提供相关文件证明其符合要求； ▲3.5具有图像上添加医院名称的功能，提供相关文件证明其符合要求； 3.6具有病人信息录入、检查和拟诊等术语编辑功能； 3.7具有典型病例图谱管理功能，提供宫颈、阴道、外阴常见病例图谱和已确诊的专家精选图谱精选参考病例； 3.8具有病例资料保护管理及自动备份功能、具有PDF报告自动存档功能； 3.9具有病人图片对比分析、标注、测量、图像处理功能； ▲3.10具有专家向导功能，需提供证明其功能的SFDA注册检测报告证明其符合要求 3.11具有4种阴道镜检查报告打印（2、3、4、6幅图可选）、4种LEEP手术报告打印（2、3、4、6幅图可选）、1种体检报告打印功能，且可选择性打印内容，提供图文报告打印样本证明其符合要求； 3.12基于数据库管理的病人资料管理软件，可以方便地对阴道镜检查结果按检查项目内容、病人资料和病理结果等进行统计分析，且可以以TEXT、EXCEL、SPSS格式导出统计结果，需提供证明其功能的统计分析结果样本证明其符合要求。 ▲3.13具有病人资料的RCI评分、SWEDE评分功能，需提供证明其功能的SFDA注册检测报告证明其符合要求。 3.14配置专业医用级显示器； 3.15具有大容量图像数据存储功能； 3.16具有脚踏开关控制或鼠标控制图像采集功能。 4．厂家实力 4.1省内五家、国内十家以上三甲医院用户，需提供查询电话； 4.2于省内设有厂家维修中心； 4.3 注册资金5000万以上. | 妇产科门诊
3 | 冷冻外科装置（含治疗探头10个） | 1 | 1、适应症：妇科、皮肤科、肛肠科的低温冷冻剥离治疗； 2、使用禁忌：周围组织出现感染的患者，周围组织存在炎症的患者，进行妇科子宫颈冷冻术时怀孕的患者。 3、设备描述 冷冻外科装置是一个气动探针系统，长7.25英寸，可以容纳一个镀金探头，冷冻枪在手柄上设有一个气流控制开关，该连接到一个64英寸长的气动导管，该导管位于端部设有高压气瓶调节器和压力计组成的塑料护套内部。 4、制冷特点 （1）MGC-200设计与CO2一起使用；制冷 可达到-67℃的温度点； （2）探头10秒内可快速解冻 5、开关位置-三个位置 1、关闭位置-完全不受力位置 2、冷冻位置-按下激发装置直到听到“咔嚓”声，为了方便起见，激发装置会自动闭锁在这个位置，所以没有必要一直用力按激发装置。 3、解冻位置-完全按下激发装置，并保持不动 6、清洗、消毒和灭菌 冷冻外科装置主体应使用经温和清洁剂轻微浸润的织物擦洗，除去冷冻器表面的血渍，液体及组织颗粒。 冷冻控制枪轴、手柄及管线可以使用消毒液或者酒精清洗。 清洁剂和消毒液应当使用干净布料沾清水清洗干净。 冷冻探头灭菌： 可采用煮沸20分钟、蒸20分钟，0.1%氯溶液或者2%-4%戊二醛浸泡20分钟（消毒后务必将探头烘干或风干，保持探头内外干燥） | 妇产科门诊
4 | 宫腔镜检查镜 | 1 | 2.9mm宫腔检查镜参数 长度：302mm 直径：2.9mm 视野方向：广角30° 不锈钢外壳无涂层，对人体无害、使用寿命长。 内置热敏弹力避震系统，降低光学镜柱损耗。 含光学放大器和滤光器，减少热量，增加导光效果。 采用激光焊接技术，密封性强。 目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，无腐蚀性。 目镜与镜端均可拆卸，以降低维修成本。 三种导光束接头，适配：狼牌、STORZ、奥林巴斯等规格主机、光源。 可高温高压消毒：18分钟134° 宫腔镜鞘参数 直径：5mm 工作通道：5Fr 连续对流宫腔镜鞘，属于操作镜鞘 适配于41.0161a | 妇产科
5 | 手术动力装置 | 1 |  | 脊柱外科
6 | 多普勒血流探测仪 | 1 |  | 创伤骨科
7 | 全自动蛋白印迹仪 | 1 | 自动免疫印迹技术参数 1. CFDA注册证：全套产品都有注册证，包括印迹仪，成像仪及判读软件 2. 预设检测项目数：>=20 3. 杂项整合功能：支持，内部预设杂项整合程序 4. 断电保护功能：有，自动记忆上次运行步骤，通电启动后可继续未完成的实验操作 5. 跳步功能：有，可在仪器运行过程中暂停，随意跳转到任一操作步骤 6. *处理样本数：1-50膜条，级联功能最多支持同时操作250膜条 7. *级联功能：支持级联，最多支持5台仪器同时操作 8. 分液通道：6个 9. 分配体积：0.5-100ml，调节精度0.1ml 10. 分配精度：分液准确性<±10%；重复性偏差小于5% 11. 摇床模式：3档速度可调 12. 试剂泵：蠕动泵，LED工作指示灯设计 13. 试剂回流动能：有 14. 试剂瓶设计：每个试剂瓶都刻度设计，底物试剂瓶配套遮光筒 15. 试剂槽：一次性使用温育槽，特殊温育槽设计（过敏原检测的梯形温育槽） 16. *液体处理方式：单通道处理，试剂槽倾斜设计：加液—保证所有反应同时进行；吸液---废液吸取更干净，极少的残留。液体残留量：<20ul 17. 加样头：硅胶管末端，加样后回吸功能，不挂滴 18. *漏液保护；漏液保护通道，有溢液孔和溢流瓶设计 结果判断：支持扫描仪成像，同时可配备全自动成像仪，有注册证； 扫描支持软件，定量的结果判断，支持过敏原检测国际通用的EAST规则； 19. *结果判断的定标功能：有专用定标卡，保证结果判断的准确性与稳定性 20. 单步孵育时间：00:00-.0:59（hh：mm），调节精度1分钟 21. 尺寸：900mm（W）×500mm（D）×530mm（H） 22. 重量：40 kg 23. 计算机接口：USB接口1个，级联接口2个，RD232接口1个 24. 售后服务：厂家直接售后支持，24h内快速现场响应 | 检验科免疫室
8 | 间歇式充气压力预防系统(中档) | 2 | 1：能够促进血液循环，减少血液淤滞，激活自身的纤溶系统，起到预防深静脉血栓发生的作用 2：▲时间记录功能：能够记录病人使用时间，便于科室做数据统计 3：▲护套材质：可水洗医用海绵，透气，病人舒适、接受性强 4：具有液晶显示屏，实时动画治疗状态显示 5：▲具有两个状态指示灯，200°可视范围的灯光报警，能显示报警提示和工作提示，方便医护人员直观了解设备运行状态 6：具有声、光报警，在液晶显示界面提供给病人和护理人员清晰的故障分析，并给出文字提示 7：可以调节报警音量，方便夜间使用 8：▲智能识别系统：管路连接上腿套或是足套，主机能够识别并在液晶屏幕上显示出护套类型，给出相应的压力，并且显示实时压力 9：工作模式：双腿交替进行，能避免回心血量大幅波动 10：压力控制：全腿和小腿：40mmHg,足部130mmHg 11：脚部护套和腿部护套可任意交插使用 12：工作模式：12秒充气，48秒放气，双肢交替充气 13：可连续使用72小时以上 14：散热良好，无散热窗口，以免进灰尘、液体，便于维护保养，同时可避免交叉感染 15：有单腿模式，连接一个腿套可正常工作 16：配有床钩，可挂在床尾，保持病房整洁 | 中心ICU
| 间歇式充气压力预防系统(高档) | 2
9 | 多功能翻身气垫床 | 2 | 一、使用用途: 通过三管交替充气、翻身，避免长期卧床者局部长时间受到压迫，促进受压部位血液循环，以有效预防褥疮。 二、组成部分：主要由充气泵、床管、边管、上罩、下罩组成。 三、技术参数 （1）、规格：6寸≤气管直径≤7寸，气管数量≥18根。 （2）、尺寸：1950mm≤长度≤2000mm， 900mm≤宽度≤1000mm，254mm≤高度≤280mm。 （3）、床垫重量≤14KG。 （4）、床垫上罩材质：针织弹性布+银离子。 床罩下罩材质：Polyester+PVC。 配备2英寸泡棉。 （5）、床管材质：PU。 ▲（6）、主机充气泵出气量：≥1000L/min。 （7）、压力范围：10-30mmHg。 （8）、充气泵重量≤6KG，尺寸：140mm≤长度≤150mm，145mm≤宽度≤150mm，270mm≤高度≤280mm。 （9）、最大载重≥250kg。 ▲（10）、翻身角度≥40°。 四、功能 ▲（1）交替模式，尾侧15根气管以相邻两上一下交替模式依次进行动作（头侧三管不交替），有效分散身体各部位压力。 ▲（2）定压模式 2.1此模式下，定压模式指示灯亮起。 2.2根据使用者体重，可对压力值进行10档调节。 （3）翻身模式 3.1左右翻身功能，可协助医护人员或家属翻身排痰以减轻肺部细菌感染。 3.2翻身模式：左翻-平躺-右翻/左翻-平躺/平躺-右翻。 （4）上下波动模式：上下波动按摩功能，加强局部血液循环，防止肌肉萎缩。 （5）停电或是在低压状况下有警报提示功能，确保患者使用安全。 （6）床垫外套富有伸缩弹性面料加上银离子成分，有效降低剪切和摩擦力。具有防水透气抗菌易清洁环保功能，无接缝处理防止血水渗透至床垫内。 （7）激光微细出气孔，保持皮肤干燥。 （8）主机静音轻巧。 （9）弹簧式挂钩，适用于各种床板。 （10）CPR快速泄气功能，可做紧急救助。 （11）独立床管设计易于清洁及更换床管。 （12）床垫下罩防滑设计，可安全置于床板上。 （13）快速充气便于安全迅速客户使用。 ▲五、具有SFDA注册证。 六、其他要求： （1）安装地点：院内指定地点； （2）安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成； （3）安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准； （4）验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准； （5）人员培训及技术支持：厂家负责培训医务人员熟练掌握使用并提供长期技术支持； （6）维修售后要求：附厂家售后服务承诺（盖厂家公章），并在广州市有售后服务点。 | 中心ICU
10 | 内镜专用转运车 | 10 |  | 消化内镜中心
11 | 除颤监护仪 | 1 |  | 消化内镜中心
12 | 梳植皮片制网器套装(网状轧皮机) | 1 |  | 烧伤科
13 | 核酸/蛋白定量仪 | 1 |  | 消化内科
14 | 化学发光成像仪 | 1 |  | 消化内科
15 | 多导人体反射治疗系统 | 1 |  | 精神心理科
16 | 甲状腺微波消融治疗系统 | 1 | 主要技术参数： 1、工作频率为2450MHz±20 MHz 2、主机辐射器连接电缆驻波比不超过1.5 3、具有两套独立的微波输出系统及控制系统，双微波输出通道，任一均可单独进行设置与操作。 4、微波输出：双路输出，可双路同时运行或单路运行（可两人同时治疗也可单独1人治疗），互不干扰。 5、功率控制设定、数字显示：具有两个单独可控的输出通道设置。 输出方式： 连续波 输出功率均为：0-150W，连续可调。 6、时间控制设定、数字显示：具有两个单独可控的输出通道设置。 时间设置均为：0~30分钟/0-99秒，分钟连续可调。 显示最小单位：秒 计时方式： 倒计时 7、安全性：外壳泄露：＜0.2mW/cm2 ；（国家标准≤2mW/cm2） 具有自动保护装置：过载、闭锁、误操作保护功能。 只有在设置了功率、时间后，才能启动输出微波功率。 ★8、术前自检，对微波系统、冷却系统和微波针进行自检，实现控制不安全不合格微波针。（术前微波机会对水循环系统以及微波输出系统进行自动检测，如果发现异常，立即亮红灯报警，通过正常黄灯） ★9、旁开测温控制，对凝固范围精确控制。 控温范围及精度：30℃～90℃，误差±0.5℃ 输出方式是连续式和间歇脉冲式 ★10、术中实时监控，自动反馈，通过先进的术中实时监控系统，有效的避开诸如因微波输出不正常或者水循环不畅等故障而导致的危险情况，提高手术过程的安全性。（手术消融过程中，对水循环冷却系统进行监控，一出现水冷却不正常或温度过高（杆温超过40度）立即报警自动切断，微波输出不正常（避免出现温度过高引起炭化粘连甚至断针）主机系统立即报警自动切断，出现以上任何情况都会立即终止该手术，大大提高手术安全性。 11、精确的测量系统：准确测量肿瘤边缘温度，确认肿瘤凝固范围的大小 12、直接穿刺技术：直接穿刺，无需穿刺引导针，直接经皮穿刺到肿瘤治疗部位，针上有刻度，用于术中准确定位，防粘连的特殊特氟龙图层。 13、损毁范围大小可控可调，控制模式：手控和脚控。 ★14、多种规格型号的微波针（依据不同位置不同病种的肿瘤来选择），有25种一次性微波消融针供临床选择，丰富临床应用范围。（市场上最细的针1.4MM直径的微波针，还有独特磁共振微波针，具备国际严谨细化手术适应症的针，不会出现一针统天下的注册证） 15、杆中测温技术。 16、一次性微波消融针由微波辐射器、手柄、微波电缆盒冷媒管组成。 17、辐射器发射窗口长度为1mm-2mm，治疗有效输出功率60W时，微波天线发射窗口周围温度在80℃-150℃，治疗最大输出功率80W时，发射窗口5CM以上部分杆温不超过40℃，一次性微波消融针驻波比不大于3. ★18、微波治疗仪和一次性微波消融针配合，供医疗机构用于人体实体瘤的凝固治疗用。（不单是肝肺癌、包括甲状腺、甲状腺旁腺、骨、子宫肌瘤、乳腺、血管瘤、头颈等） 19、全电脑智能化触屏设计，大幅度提升操作的便利性（液晶屏高端双源机特有）。 | 超声医学科、甲乳外科
17 | 普通PCR仪（含各种规格移液器共6支） | 1 | 技术参数要求：1、反应模块：双48孔快速模块，样品容量：2×48×0.2 ml反应管； 2、★可更换反应模块，包括384×0.2ml梯度单槽高通量反应模块、96×0.2ml梯度单槽深孔反应模块、96×0.2ml梯度单槽反应模块 3、显示屏幕：可实现在图形格式和文本格式显示间的切换 4、反应体系： 1-50µl 5、加热/冷却技术（温控方式）：半导体 6、标配为快速反应模块，最高升温速率为：≥4℃/s，最高降温速率：≥4℃/s 7、热盖温度：可调，最高可至105℃ 8、控温温度范围：0－100℃ 9、控温准确性：≤±0.2℃,90℃时 10、均一性：≤±0.4℃ (10秒内达到90℃) 11、带温度梯度功能；可同时优化不少于8个温度，可优化实验条件 12、★温度梯度选择范围：30－100℃，温度梯度范围：1－24℃ 13、温度梯度控温准确性：≤±0.2℃,90℃ 14、温度梯度控温均一性：≤±0.4℃ (10秒内达到90℃) 15、★半导体加热模块具有”O型圈”保护：防止低温保存中形成的冷凝水对电路板的短路 16、热盖高度可调节，最大限度的满足不同高度和不同规格的耗材使用 17、断电保护及保温功能：有 配置要求：双48反应模块PCR仪 | 检验科
18 | 红外偏振光治疗仪 | 1 |  | 康复理疗科
19 | 电子结肠镜 | 1 |  | 消化内镜中心
20 | 多导心电图机 | 1 |  | 心胸外科
21 | 除颤起搏监护器 | 1 |  | 心胸外科

## 2015.2.5公示
2015年第1季度设备
编号 | 设备名称 | 购置数量 | 技术参数、配置要求 | 使用科室
1 | 电子阴道镜数码成像系统 | 1 | 1. 整机要求: 1.1投标产品镜头和工作站同时在国内组合注册，且必须是同一个产品名称通过SFDA注册，不接受镜头或工作站单独注册产品或组合投标，提供注册证及注册登记表证明其符合要求。 ▲1.2投标产品必须具有联网功能且能组成阴道镜网络，并在国内有不少于5家省级医院实际联网装机用户，提供服务器所在医院用户名单及联系方式核实。 ▲1.3集成式多功能一体化台车，支承显示器多角度调节，可集成放置医疗操作相关物品及LEEP刀、吸烟机等设备，需提供证明其功能的SFDA注册检测报告证明其符合要求。 2. 成像系统技术要求 2.1 采用SONY成像系统模块，镜头水平分辨率≥550线，具备放大、缩小、放大倍数及计时显示、绿光、光斑减影、聚焦、图像冻结功能，并能通过镜头按键切换实现其功能，需提供证明其功能的SFDA注册检测报告证明其符合要求。 2.2 由镜头按键控制图像的放大、缩小及计时功能，不仅可在观察图像时显示放大倍数及计时时间，而且可在采集的图像及打印报告上标记放大倍数及计时时间。提供可证明其功能的图文报告样本证明其符合要求。 2.3 镜头光源为环形双圈LED光源，光源寿命：≥50000小时。 2.4由镜头按键控制放大倍数调节，放大倍数不少于3-50倍且放大级数为48级，图像几何失真度不超过3%, 需提供证明其功能的SFDA注册检测报告证明其符合要求。 2.5 自动聚焦工作距离200～300㎜，视野范围Φ6mm～60mm, 景深范围50mm～220mm,具有自动白平衡调节功能；工作距离=300mm时，光源照度≥2000Lux。 2.6 图像输出方式：S-Video方式和Video输出，支持NTSC或PAL制式，需提供证明其功能的SFDA注册检测报告证明其符合要求。 2.7 需具备手动、自动及手动定位聚焦三种聚焦方式，且通过镜头按键控制，提供证明其功能的SFDA注册检测报告证明其符合要求。 2.8 需具备白光、暗光、光斑减影、绿色滤光四种工作模式，具有三级光斑减影和三级绿色滤光功能，且通过镜头按键控制，需提供证明其功能的SFDA注册检测报告证明其符合要求。 2.9 配置摇臂立式支架，高度可调范围≥300mm,横臂旋转角度≥30°，升降摇臂旋转角度≥285°，需提供证明其功能的SFDA注册检测报告证明其符合要求。 3. 工作站系统性能要求 ▲3.1具有宽屏观察功能, 提供相关文件证明其符合要求。 3.2具有宽屏采图、定时自动图像采集、视频采集过程中采图功能，提供相关文件证明其符合要求； 3.3具有检查及手术录像和录像回放功能。 3.4具有图像采集质量评估功能， 提供相关文件证明其符合要求； ▲3.5具有图像上添加医院名称的功能，提供相关文件证明其符合要求； 3.6具有病人信息录入、检查和拟诊等术语编辑功能； 3.7具有典型病例图谱管理功能，提供宫颈、阴道、外阴常见病例图谱和已确诊的专家精选图谱精选参考病例； 3.8具有病例资料保护管理及自动备份功能、具有PDF报告自动存档功能； 3.9具有病人图片对比分析、标注、测量、图像处理功能； ▲3.10具有专家向导功能，需提供证明其功能的SFDA注册检测报告证明其符合要求 3.11具有4种阴道镜检查报告打印（2、3、4、6幅图可选）、4种LEEP手术报告打印（2、3、4、6幅图可选）、1种体检报告打印功能，且可选择性打印内容，提供图文报告打印样本证明其符合要求； 3.12基于数据库管理的病人资料管理软件，可以方便地对阴道镜检查结果按检查项目内容、病人资料和病理结果等进行统计分析，且可以以TEXT、EXCEL、SPSS格式导出统计结果，需提供证明其功能的统计分析结果样本证明其符合要求。 ▲3.13具有病人资料的RCI评分、SWEDE评分功能，需提供证明其功能的SFDA注册检测报告证明其符合要求。 3.14配置专业医用级显示器； 3.15具有大容量图像数据存储功能； 3.16具有脚踏开关控制或鼠标控制图像采集功能。 4．厂家实力 4.1省内五家、国内十家以上三甲医院用户，需提供查询电话； 4.2于省内设有厂家维修中心； 4.3 注册资金5000万以上. | 妇产科门诊
2 | 冷冻外科装置（含治疗探头10个） | 1 | 1、适应症：妇科、皮肤科、肛肠科的低温冷冻剥离治疗； 2、使用禁忌：周围组织出现感染的患者，周围组织存在炎症的患者，进行妇科子宫颈冷冻术时怀孕的患者。 3、设备描述 冷冻外科装置是一个气动探针系统，长7.25英寸，可以容纳一个镀金探头，冷冻枪在手柄上设有一个气流控制开关，该连接到一个64英寸长的气动导管，该导管位于端部设有高压气瓶调节器和压力计组成的塑料护套内部。 4、制冷特点 （1）MGC-200设计与CO2一起使用；制冷 可达到-67℃的温度点； （2）探头10秒内可快速解冻 5、开关位置-三个位置 1、关闭位置-完全不受力位置 2、冷冻位置-按下激发装置直到听到“咔嚓”声，为了方便起见，激发装置会自动闭锁在这个位置，所以没有必要一直用力按激发装置。 3、解冻位置-完全按下激发装置，并保持不动 6、清洗、消毒和灭菌 冷冻外科装置主体应使用经温和清洁剂轻微浸润的织物擦洗，除去冷冻器表面的血渍，液体及组织颗粒。 冷冻控制枪轴、手柄及管线可以使用消毒液或者酒精清洗。 清洁剂和消毒液应当使用干净布料沾清水清洗干净。 冷冻探头灭菌： 可采用煮沸20分钟、蒸20分钟，0.1%氯溶液或者2%-4%戊二醛浸泡20分钟（消毒后务必将探头烘干或风干，保持探头内外干燥） | 妇产科门诊
3 | 宫腔镜检查镜 | 1 | 2.9mm宫腔检查镜参数 长度：302mm 直径：2.9mm 视野方向：广角30° 不锈钢外壳无涂层，对人体无害、使用寿命长。 内置热敏弹力避震系统，降低光学镜柱损耗。 含光学放大器和滤光器，减少热量，增加导光效果。 采用激光焊接技术，密封性强。 目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，无腐蚀性。 目镜与镜端均可拆卸，以降低维修成本。 三种导光束接头，适配：狼牌、STORZ、奥林巴斯等规格主机、光源。 可高温高压消毒：18分钟134° 宫腔镜鞘参数 直径：5mm 工作通道：5Fr 连续对流宫腔镜鞘，属于操作镜鞘 适配于41.0161a | 妇产科
4 | 全自动蛋白印迹仪 | 1 | 自动免疫印迹技术参数 1. CFDA注册证：全套产品都有注册证，包括印迹仪，成像仪及判读软件 2. 预设检测项目数：>=20 3. 杂项整合功能：支持，内部预设杂项整合程序 4. 断电保护功能：有，自动记忆上次运行步骤，通电启动后可继续未完成的实验操作 5. 跳步功能：有，可在仪器运行过程中暂停，随意跳转到任一操作步骤 6. ▲处理样本数：1-50膜条，级联功能最多支持同时操作250膜条 7. ▲级联功能：支持级联，最多支持5台仪器同时操作 8. 分液通道：6个 9. 分配体积：0.5-100ml，调节精度0.1ml 10. 分配精度：分液准确性<±10%；重复性偏差小于5% 11. 摇床模式：3档速度可调 12. 试剂泵：蠕动泵，LED工作指示灯设计 13. 试剂回流动能：有 14. 试剂瓶设计：每个试剂瓶都刻度设计，底物试剂瓶配套遮光筒 15. 试剂槽：一次性使用温育槽，特殊温育槽设计（过敏原检测的梯形温育槽） 16. ▲液体处理方式：单通道处理，试剂槽倾斜设计：加液—保证所有反应同时进行；吸液---废液吸取更干净，极少的残留。液体残留量：<20ul 17. 加样头：硅胶管末端，加样后回吸功能，不挂滴 18. ▲漏液保护；漏液保护通道，有溢液孔和溢流瓶设计 结果判断：支持扫描仪成像，同时可配备全自动成像仪，有注册证； 扫描支持软件，定量的结果判断，支持过敏原检测国际通用的EAST规则； 19. ▲结果判断的定标功能：有专用定标卡，保证结果判断的准确性与稳定性 20. 单步孵育时间：00:00-.0:59（hh：mm），调节精度1分钟 21. 尺寸：900mm（W）×500mm（D）×530mm（H） 22. 重量：40 kg 23. 计算机接口：USB接口1个，级联接口2个，RD232接口1个 24. 售后服务：厂家直接售后支持，24h内快速现场响应 | 检验科免疫室
5 | 间歇式充气压力预防系统(中档) | 2 | 1：能够促进血液循环，减少血液淤滞，激活自身的纤溶系统，起到预防深静脉血栓发生的作用 2：▲时间记录功能：能够记录病人使用时间，便于科室做数据统计 3：▲护套材质：可水洗医用海绵，透气，病人舒适、接受性强 4：具有液晶显示屏，实时动画治疗状态显示 5：▲具有两个状态指示灯，200°可视范围的灯光报警，能显示报警提示和工作提示，方便医护人员直观了解设备运行状态 6：具有声、光报警，在液晶显示界面提供给病人和护理人员清晰的故障分析，并给出文字提示 7：可以调节报警音量，方便夜间使用 8：▲智能识别系统：管路连接上腿套或是足套，主机能够识别并在液晶屏幕上显示出护套类型，给出相应的压力，并且显示实时压力 9：工作模式：双腿交替进行，能避免回心血量大幅波动 10：压力控制：全腿和小腿：40mmHg,足部130mmHg 11：脚部护套和腿部护套可任意交插使用 12：工作模式：12秒充气，48秒放气，双肢交替充气 13：可连续使用72小时以上 14：散热良好，无散热窗口，以免进灰尘、液体，便于维护保养，同时可避免交叉感染 15：有单腿模式，连接一个腿套可正常工作 16：配有床钩，可挂在床尾，保持病房整洁 | 中心ICU
| 间歇式充气压力预防系统(高档) | 2
6 | 多功能翻身气垫床 | 2 | 一、使用用途: 通过三管交替充气、翻身，避免长期卧床者局部长时间受到压迫，促进受压部位血液循环，以有效预防褥疮。 二、组成部分：主要由充气泵、床管、边管、上罩、下罩组成。 三、技术参数 （1）、规格：6寸≤气管直径≤7寸，气管数量≥18根。 （2）、尺寸：1950mm≤长度≤2000mm， 900mm≤宽度≤1000mm，254mm≤高度≤280mm。 （3）、床垫重量≤14KG。 （4）、床垫上罩材质：针织弹性布+银离子。 床罩下罩材质：Polyester+PVC。 配备2英寸泡棉。 （5）、床管材质：PU。 ▲（6）、主机充气泵出气量：≥1000L/min。 （7）、压力范围：10-30mmHg。 （8）、充气泵重量≤6KG，尺寸：140mm≤长度≤150mm，145mm≤宽度≤150mm，270mm≤高度≤280mm。 （9）、最大载重≥250kg。 ▲（10）、翻身角度≥40°。 四、功能 ▲（1）交替模式，尾侧15根气管以相邻两上一下交替模式依次进行动作（头侧三管不交替），有效分散身体各部位压力。 ▲（2）定压模式 2.1此模式下，定压模式指示灯亮起。 2.2根据使用者体重，可对压力值进行10档调节。 （3）翻身模式 3.1左右翻身功能，可协助医护人员或家属翻身排痰以减轻肺部细菌感染。 3.2翻身模式：左翻-平躺-右翻/左翻-平躺/平躺-右翻。 （4）上下波动模式：上下波动按摩功能，加强局部血液循环，防止肌肉萎缩。 （5）停电或是在低压状况下有警报提示功能，确保患者使用安全。 （6）床垫外套富有伸缩弹性面料加上银离子成分，有效降低剪切和摩擦力。具有防水透气抗菌易清洁环保功能，无接缝处理防止血水渗透至床垫内。 （7）激光微细出气孔，保持皮肤干燥。 （8）主机静音轻巧。 （9）弹簧式挂钩，适用于各种床板。 （10）CPR快速泄气功能，可做紧急救助。 （11）独立床管设计易于清洁及更换床管。 （12）床垫下罩防滑设计，可安全置于床板上。 （13）快速充气便于安全迅速客户使用。 ▲五、具有SFDA注册证。 六、其他要求： （1）安装地点：院内指定地点； （2）安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成； （3）安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准； （4）验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准； （5）人员培训及技术支持：厂家负责培训医务人员熟练掌握使用并提供长期技术支持； （6）维修售后要求：附厂家售后服务承诺（盖厂家公章），并在广州市有售后服务点。 | 中心ICU
7 | 甲状腺微波消融治疗系统 | 1 | 主要技术参数： 1、工作频率为2450MHz±20 MHz 2、主机辐射器连接电缆驻波比不超过1.5 3、具有两套独立的微波输出系统及控制系统，双微波输出通道，任一均可单独进行设置与操作。 4、微波输出：双路输出，可双路同时运行或单路运行（可两人同时治疗也可单独1人治疗），互不干扰。 5、功率控制设定、数字显示：具有两个单独可控的输出通道设置。 输出方式： 连续波 输出功率均为：0-150W，连续可调。 6、时间控制设定、数字显示：具有两个单独可控的输出通道设置。 时间设置均为：0~30分钟/0-99秒，分钟连续可调。 显示最小单位：秒 计时方式： 倒计时 7、安全性：外壳泄露：＜0.2mW/cm2 ；（国家标准≤2mW/cm2） 具有自动保护装置：过载、闭锁、误操作保护功能。 只有在设置了功率、时间后，才能启动输出微波功率。 ▲8、术前自检，对微波系统、冷却系统和微波针进行自检，实现控制不安全不合格微波针。（术前微波机会对水循环系统以及微波输出系统进行自动检测，如果发现异常，立即亮红灯报警，通过正常黄灯） ▲9、旁开测温控制，对凝固范围精确控制。 控温范围及精度：30℃～90℃，误差±0.5℃ 输出方式是连续式和间歇脉冲式 ▲10、术中实时监控，自动反馈，通过先进的术中实时监控系统，有效的避开诸如因微波输出不正常或者水循环不畅等故障而导致的危险情况，提高手术过程的安全性。（手术消融过程中，对水循环冷却系统进行监控，一出现水冷却不正常或温度过高（杆温超过40度）立即报警自动切断，微波输出不正常（避免出现温度过高引起炭化粘连甚至断针）主机系统立即报警自动切断，出现以上任何情况都会立即终止该手术，大大提高手术安全性。 11、精确的测量系统：准确测量肿瘤边缘温度，确认肿瘤凝固范围的大小 12、直接穿刺技术：直接穿刺，无需穿刺引导针，直接经皮穿刺到肿瘤治疗部位，针上有刻度，用于术中准确定位，防粘连的特殊特氟龙图层。 13、损毁范围大小可控可调，控制模式：手控和脚控。 ▲14、多种规格型号的微波针（依据不同位置不同病种的肿瘤来选择），有25种一次性微波消融针供临床选择，丰富临床应用范围。（市场上最细的针1.4MM直径的微波针，还有独特磁共振微波针，具备国际严谨细化手术适应症的针，不会出现一针统天下的注册证） 15、杆中测温技术。 16、一次性微波消融针由微波辐射器、手柄、微波电缆盒冷媒管组成。 17、辐射器发射窗口长度为1mm-2mm，治疗有效输出功率60W时，微波天线发射窗口周围温度在80℃-150℃，治疗最大输出功率80W时，发射窗口5CM以上部分杆温不超过40℃，一次性微波消融针驻波比不大于3. ▲18、微波治疗仪和一次性微波消融针配合，供医疗机构用于人体实体瘤的凝固治疗用。（不单是肝肺癌、包括甲状腺、甲状腺旁腺、骨、子宫肌瘤、乳腺、血管瘤、头颈等） 19、全电脑智能化触屏设计，大幅度提升操作的便利性（液晶屏高端双源机特有）。 | 超声医学科、甲乳外科
8 | 普通PCR仪（含各种规格移液器共6支） | 1 | 技术参数要求：1、反应模块：双48孔快速模块，样品容量：2×48×0.2 ml反应管； 2、▲可更换反应模块，包括384×0.2ml梯度单槽高通量反应模块、96×0.2ml梯度单槽深孔反应模块、96×0.2ml梯度单槽反应模块 3、显示屏幕：可实现在图形格式和文本格式显示间的切换 4、反应体系： 1-50µl 5、加热/冷却技术（温控方式）：半导体 6、标配为快速反应模块，最高升温速率为：≥4℃/s，最高降温速率：≥4℃/s 7、热盖温度：可调，最高可至105℃ 8、控温温度范围：0－100℃ 9、控温准确性：≤±0.2℃,90℃时 10、均一性：≤±0.4℃ (10秒内达到90℃) 11、带温度梯度功能；可同时优化不少于8个温度，可优化实验条件 12、▲温度梯度选择范围：30－100℃，温度梯度范围：1－24℃ 13、温度梯度控温准确性：≤±0.2℃,90℃ 14、温度梯度控温均一性：≤±0.4℃ (10秒内达到90℃) 15、▲半导体加热模块具有”O型圈”保护：防止低温保存中形成的冷凝水对电路板的短路 16、热盖高度可调节，最大限度的满足不同高度和不同规格的耗材使用 17、断电保护及保温功能：有 配置要求：双48反应模块PCR仪 | 检验科